Техническое задание

на стерилизатор паровой ГКа-100 ПЗ

(КИУС.942711.008)

| Предназначен: для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. |
| --- |
| Область применения: применяется в лечебно-профилактических, медицинских и других учреждениях. |
| Преимущества: вакуумирование с помощью водокольцевого вакуумного насоса; предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и пульсирующую откачку («Вакуумирование»). полная автоматизация процесса стерилизации; стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; камера стерилизатора изготовлена из коррозионностойкой стали; все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598: – устойчивы к воздействию пара и конденсата; – не влияют на качество пара; – не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК); 3 сервисные программы: прогрев камеры (быстрый старт), вакуумный тест, тест Бови-Дика; микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. |
| Полезный объем камеры, л | 100 |
| Мощность, кВт, не более | 11 |
| Масса, кг, не более | 221±22,1 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 600х1130х1500 (±50) |
| Внутренние размеры, (ØхВ), мм | 400х771 (±3) |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л | 30 |
| Для твёрдой загрузки остаточная влажность не превышает, % Для пористой загрузки остаточная влажность не превышает, % | 0,2 1,0 |
| Наработка на отказ не менее, циклов | 1000 |
| Непрерывный режим работы, не более, часов в сутки | 16 |
| Способ управления стерилизатором | автоматический |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Задаваемые температурные режимы: Режим работы Давление пара в стерилизационной камере, кПа (абсолютное) Температура стерилизации, °С Время выдержки (минут), не менее номинальное значение предельное отклонение номинальное значение предельное отклонение 1 310 +30 134 +3 5 2 210 +30 121 +3 20 "ПРГ" Предварительный прогрев стерилизационной камеры 310 +30 134 +3 3 "ПРГ" Тест Бови-Дика 310 +30 134 +3 3 "ПРГ" Вакуум-тест 7 Утечка не более 0,13 кПа/мин 10 "ПРГ" Пользовательский* 150-320 +30 110-135 +3 1-180 *Указанные параметры режима устанавливаются и могут быть изменены на заводе-изготовителе по предварительному заказу |
| Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. |
| Гарантийный срок эксплуатации Товара составляет 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня его изготовления. |
| Состав изделия Обозначение документа Кол-во Принадлежности Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 1 Опора в виде четырех ввинчивающихся ножек - 4 Шланг наливной - 2 Шланг сливной - 1 Захват КИУС.484135.001 1 Тележка (по заказу) КИУС.324156.002 1* Корзина КИУС.321541.017-01 2 Поддон КИУС.745216.077-01 2 Подставка КИУС.745422.142-01 1 Кабель интерфейсный - 1 Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО (по заказу) - 1* Принтер (по заказу) - 1* Наконечник - 3 Клемма - 1 Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации КИУС. 942711.008 РЭ 1 Паспорт предохранительного клапана - 1 Паспорт мановакуумметра - 2 Паспорт сосуда КИУС.061634.034ПС 1 | Изображение |