Техническое задание

на стерилизатор воздушный ГП-20 МО

| Предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. |
| --- |
| Объем камеры, л | 20 |
| Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более | 0,9 |
| Масса, кг, не более | 26 |
| Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ), мм | 626х450х415 |
| Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм | 392х225х280 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 50…200 |
| Возможность задачи времени отложенного старта запуска выбранной программы. |
| Время нагрева стерилизатора до температуры 180 оС, мин, не более | 35 |
| Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры | ±3°С |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, оС, не более | 205…235 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Время непрерывной работы в сутки, часов, не менее | 16 |
| Количество полок, шт. | 2 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Изображение |  |