Техническое задание

на стерилизатор воздушный автоматический ГП-320 ПЗ

| Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200°С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения. Стерилизатор может быть использован для дезинфекции и сушки медицинских изделий. Возможность задачи времени отложенного старта запуска выбранной программы. |
| --- |
| Объем камеры, л | 320 |
| Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более | 5,4 |
| Масса, кг, не более | 124 |
| Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ), мм | 689х836х1616 |
| Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм | 525х490х1233 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | 50…200 |
| Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, часов, не менее | 16 |
| Время нагрева стерилизатора до температуры 180 оС, мин, не более | 75 |
| Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 |
| Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, оС, не более | 205…235 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 2500 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Количество полок, стандартное/макс., шт. | 3 (7) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |