Техническое задание

на стерилизатор паровой автоматический ГПа-10 ПЗ (КИУС.942711.006)

| Предназначен: Для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. |
| --- |
| Область применения: Применяется в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях, а также в стоматологических клиниках, косметологических и парикмахерских салонах. |
| Преимущества: эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния; вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора; полная автоматизация процесса стерилизации; минимальный цикл стерилизации – 45 мин.; все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали; стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; энергонезависимая память; соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060). |
| Полезный объем камеры, л | 10±10% |
| Тип камеры | прямоугольная |
| Мощность, кВт, не более | 1,8 |
| Масса, кг, не более | 44±10% |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 453х718х396 (±15) |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ), мм | 200х280х180 (±5) |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске, л | 2,75 |
| Время нагрева стерилизатора, не более, мин. | 30 |
| Для твёрдой загрузки остаточная влажность не превышает, % Для пористой загрузки остаточная влажность не превышает, % | 0,2 1,0 |
| Наработка на отказ, циклов | 1000 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч, не более | 16 |
| Способ управления стерилизатором | автоматический |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА | 70 |
| Задаваемые температурные режимы: № про- грамм- мы Режим стерилизации Условия проведения стерилизации Давление пара в стерилизационной камере (относительное), МПа (кгс/см²) Температура стерилизации, °С Время стерилизационной выдержки, мин Вид изделий, рекомендуемых к стерилизации Вид упаковочного материала Макс. вес/кол-во изделий, загружаемых на полки номинальное отклонение предельное отклонение номинальное отклонение предельное отклонение номинальное отклонение предельное отклонение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Изделия из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин Бязь 1,1 кг 0,8 кг Комбинированные упаковочные материалы 2,2 кг 0,8 кг 2 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Неупакованные изделия 3,0 кг 1,8 кг 3 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Изделия из текстиля Бязь Халаты/ простыни по 1 шт., бинты – 0,3 кг, вата – 0,1 кг Комбинированные упаковочные материалы Халаты/ простыни по 2 шт. 4 0,11 (1,1) ±0,01 (±0,1) 121 ±1 20 +2 Изделия из резин, пластмасс, латекса (перчатки) Бязь 0,8 кг 8 пар Комбинированные упаковочные материалы 0,8 кг 8 пар 5 0,11 (1,1) ±0,01 (±0,1) 121 ±1 20 +2 Изделия из резин, пластмасс Неупакованные изделия 1,8 кг 6 0,11 (1,1) ±0,01 (±0,1) 121 ±1 20 +2 Изделия из резин, пластмасс, латекса (перчатки) Комбинированные упаковочные материалы 0,4 кг 4 пар 0,14 (1,4) ±0,01 (±0,1) 126 ±1 10 +2 Изделия из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин Комбинированные упаковочные материалы 0,6 кг 0,4 кг 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Бязь 0,6 кг 0,4 кг 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Комбинированные упаковочные материалы 0,6 кг 0,4 кг 0,21 (2,1) ±0,01 (±0,1) 134 ±1 5 +1 Неупакованные изделия 1,0 кг 0,8 кг Примечание: при выполнении программы 6 загрузка стерилизационной камеры должна быть уменьшена в два раза по сравнению с загрузкой, рекомендуемой при выполнении фиксированных программ 1-5. |
| Стерилизаторы имеют фильтр бактерицидной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. |
| Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора устанавливается 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |
| Состав изделия Обозначение документа Кол-во Принадлежности Наливной шланг VirPlast 1,5 м арт. 70980452 1 Сливной шланг VirPlast 1,5 м арт. 70980433 1 Шнур ПВС-АП 3х1.0 S22C13 1.8м 1 Каркас кассет КИУС.752631.003 1 Кассета КИУС.745512.062 2 Вставка плавкая Н520 10А 25В 2 Хомут червячный 20-32/9 W2 1 Пластина КИУС.741124.210 1 Фильтр Midisart 2000 17805NPE 1 Диск «CD-ROM» с ПО 1 Кабель САВ-USB-AВ/3 1 Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО-Ви-ЭР-4-8 (по заказу) 1* Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации КИУС.942711.006-02 РЭ 1 Паспорт мановакуумметра 1 Паспорт предохранительного клапана 1 | Изображение |