Техническое задание

на термостат воздушный для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении бактериологических и биохимических исследований ТВ-20 ПЗ-«К»

| Предназначен для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-бактериологических, клинических, вирусологических и биохимических исследований. Для применения в эпидемиологических лабораториях, научно-исследовательских и медицинских учреждениях. |
| --- |
| Объем камеры, л | 20 |
| Мощность, кВт, не более | 0,3 |
| Масса, кг, не более | 21 |
| Габаритные размеры термостата, (ШхГхВ), мм | 360х430х535 |
| Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм | 250х300х286 |
| Задаваемые температурные режимы, °С | от температуры, на 5(С превышающей температуру окружающей среды, до +70(С |
| Время достижения установившегося режима при температуре 37(С, не более, ч | 2 |
| Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры, оС, не более | ±1 |
| Дискретность задаваемой температуры, ° С | 0,1 |
| Время непрерывной работы, часов, не менее | 500 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |
| Количество полок, стандартное/макс., шт. | 2 (4) |
| Наличие освещения и дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Изображение |  |