Техническое задание

на стерилизатор паровой  ВКа-75 ПЗ

(КИУС. 942711.001-01)

| Предназначен: Для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, пластмасс, перевязочных материалов, изделий из текстиля, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. |
| --- |
| Область применения: Предназначен для использования в центральных стерилизационных отделениях, стерилизационных при операционных блоках, в больничных отделениях, в аптеках, лабораториях. |
| Преимущества: все элементы стерилизатора соответствуют ГОСТ 31598: – устойчивы к воздействию пара и конденсата; – не влияют на качество пара; – не выделяют токсичных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК). стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию; стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления; сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора; сушка простерилизованного материала производится под вакуумом, который создается с помощью эжектора. |
| Полезный объем камеры, л | 75±5 дм³ |
| Мощность, кВт, не более | 6,5 |
| Масса, кг, не более | 140 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 825х522х1096 (±50) |
| Внутренние размеры, (ØхВ), мм | 400х658 (±30) |
| Время нагрева стерилизатора, не более, мин | 60 |
| Наработка на отказ, не менее, циклов | 1000 |
| Снабжен предохранительным клапаном, настроенным на срабатывание при избыточном давлении, МПа | 0,30±0,02 |
| Задаваемые температурные режимы: Режим работы Давление пара в стерилизационной камере, бар (кгс/см2) (относительное) Температура стерилизации, °С Время стерилизационной выдержки/допуск, мин. | номинальное значение предельное отклонение номинальное значение предельное отклонение 1 2,0 ±0,2 132 ±2 20/+2 2* 2.1 1,1 +0,2 120 +2 45/+3 2.2 0,5 +0,2 110 +2 180/+5 * Режим работы "2" является рекомендуемым заводом изготовителем. |
| Остаточная влажность для твёрдой загрузки не превышает, % Остаточная влажность для пористой загрузки не превышает, % | 0,2 1 |
| Время непрерывной работы в сутки, часов, не более | 16 |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБа | 70 |
| Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. |
| Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора устанавливается 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |
| Состав изделия Обозначение документа Кол-во Принадлежности Кольцо уплотнительное - 1 Воронка - 1 Корзина загрузочная (по заказу) - 3 Коробка КСКФ-18 (по заказу) - 3 Подставка под стерилизационные коробки (по заказу) - 1 Наконечник 2,5-4 - 4 Наконечник 2,5-6 - 1 Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО (по заказу) - 1 Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации КИУС.942711.001-01 РЭ 1 Паспорт на предохранительный клапан 1 Паспорт на мановакуумметр 1 Паспорт на манометр 1 Паспорт на сосуд КИУС.061634.044 ПС 1 Руководство по эксплуатации регистратора (по заказу) 1 | Изображение |