Техническое задание

на стерилизатор паровой ГКа-120 ПЗ

КИУС.942711.003

| Предназначен: для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металла (хирургические инструменты и др.), стекла (посуда и др.), резины (хирургические перчатки и др.), пластмассы, а также перевязочных и лигатурных шовных материалов, изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. |
| --- |
| Область применения: применяется в лечебно-профилактических, медицинских и других учреждениях. |
| Преимущества: вакуумирование с помощью эжектора с водяным насосом; предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется комбинированным методом, включающим гравитационный метод («Продувка») и пульсирующую откачку («Вакуумирование»). полная автоматизация процесса стерилизации; стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; все элементы стерилизатора, за исключением уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионно-стойкой стали; 3 сервисные программы: прогрев камеры (быстрый старт), вакуумный тест, тест Бови-Дика; микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. |
| Полезный объем камеры, л | 120 |
| Мощность, кВт, не более | 11 |
| Масса, кг, не более | 238±10% |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 600х1290х1500 (±15) |
| Внутренние размеры, (ØхГ), мм | 400х1040 (±3) |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л | 30 |
| Для твёрдой загрузки остаточная влажность не превышает, % Для пористой загрузки остаточная влажность не превышает, % | 0,2 1,0 |
| Наработка на отказ не менее, циклов | 1000 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч не более | 16 |
| Способ управления стерилизатором | автоматический |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Задаваемые температурные режимы: Режим работы Давление пара в стерилизационной камере, кПа Температура стерилизации, ºС Время выдержки, (мин), не менее номинальное значение предельное отклонение номинальное значение предельное отклонение 1 110 30 121 3 20 2 210 30 134 3 5 "ПРГ" Предварительный прогрев стерилизационной камеры 210 30 134 3 3 "ПРГ" Тест Бови-Дика 210 30 134 3 3 "ПРГ" Вакуум-тест 7 Утечка не более 0,13 кПа/мин 10 |
| Стерилизатор имеет фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления. |
| Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора составляет 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня его изготовления. |
| Состав изделия Обозначение документа Кол-во Принадлежности Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 1 Шланг наливной 1,5 м с накидными гайками G 3/4" 2 Шланг сливной для стиральных машин 1,5м 1 Корзина КИУС.321541.017 2 Поддон КИУС.745216.077 2 Подставка КИУС.745422.142 1 Захват КИУС.484135.001 1 Опора 4 Тележка для транспортирования (по заказу) КИУС.324156.002 1 Диск «СD-ROM» с ПО 1 Кабель CAB-USBAB/3 1 Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО (по заказу) 1 Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации КИУС.942711.003РЭ 1 Паспорт ТС-1288 1 Паспорт мановакуумметра 2 Паспорт на предохранительный клапан 1 Паспорт на сосуд КИУС.061634.004 1 Паспорт на сосуд КИУС.061634.035 1 | Изображение |