Техническое задание

на стерилизатор паровой автоматический

для стерилизации растворов лекарственных средств

ВКа-75-Р-«ПЗ» (КИУС.942711.005)

| Предназначен: Для стерилизации водяным насыщенным паром лекарственных растворов в соответствии с приказом МЗ РФ №214 от 16.07.97 "О контроле качества лекарственных средств, изготавливаемых в аптечных организациях (аптеках), герметично укупоренных и не укупоренных в стеклянные емкости объемом до 1000 мл" |
| --- |
| Область применения: Предназначен для использования в аптеках, лабораториях, для стерилизации лекарственных растворов, герметично укупоренных и не укупоренных в стеклянные емкости объемом до 1000 мл. |
| Преимущества: точный контроль параметров и функций автоклава; предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры осуществляется методом гравитационной продувки; полная автоматизация процесса стерилизации; возможность программирования параметров цикла стерилизации; поворотная крышка с центральным затвором сосуда; стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру; все элементы сосуда стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали, внутренняя поверхность камеры обработана методом электрохимполирования; стерилизационная камера и парогенератор выполнены из нержавеющей стали и представляют собой единую сварную конструкцию; сливное отверстие камеры имеет фильтр для предохранения гидроаппаратуры от попадания мусора; микропроцессорное управление обеспечивает постоянный и максимально точный контроль параметров и функций автоклава. |
| Полезный объем камеры, л | 75 |
| Мощность, кВт, не более | 6,5 |
| Масса, кг, не более | 130±13 |
| Габаритные размеры, (ШхГхВ), мм | 540х686х1210 (±15) |
| Внутренние размеры, (ØхВ), мм | 400х674 (±3) |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора, л | 35 |
| Задаваемые температурные режимы: Режим Давление пара в стерилизационной, мПа камере, МПа Температура стерилизации, ºС Время стерилизационной выдержки, мин номинальное значение предельное отклонение номинальное значение предельное отклонение номинальное значение предельное отклонение 1 0,11 ±0,01 121 ±1 8 +1 2 0,11 ±0,01 121 ±1 12 +1 3* 0,11 ±0,01 121 ±1 20 +1 Низкотемпературные режимы работы стерилизатора 110°С, 112°С устанавливаются на заводе-изготовителе по предварительному заказу потребителя. |
| Время нагрева стерилизатора, не более, мин. | 45 |
| Наработка на отказ, циклов | 1000 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч, не более | 16 |
| Способ управления стерилизатором | автоматический |
| Питание, В/Гц | 380/50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Стерилизатор имеет многоразовый фильтр бактериальной очистки воздуха, впускаемого в стерилизационную камеру. |
| Гарантийный срок эксплуатации стерилизатора устанавливается 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления. |
| Состав изделия Обозначение документа Кол-во Принадлежности Опора КИУС.301329.004 4 Крышка КИУС.301250.002 1 Шланг наливной 1,5 м 1 Шланг сливной 1,5 м 1 Кольцо уплотнительное КИУС.754175.001 1 Корзина (по заказу) КИУС.321541.004 3 Подставка под стерилизационную коробку (по заказу) КИУС.301318.038 1 Диск «CD-ROM» с ПО 1 Кабель CAB-USBAB/3 1 Коробка КСКФ-18 (по заказу) 3 Регистратор видеографический ЭЛМЕТРО-ВиЭР-4-8-КП-ЕТН-ГП ТУ4227-011-99278829-2008 (по заказу) 1 Эксплуатационная документация Руководство по эксплуатации КИУС.942711.005 РЭ 1 Паспорт мановакуумметра 2 Паспорт предохранительного клапана 1 Паспорт ТС 1288B 1 Паспорт на сосуд КИУС.061634.023 ПС 1 Примечание - Инструкция по ремонту поставляется по отдельному заказу. | Изображение |